**Godkännandekriterier**

Samtliga OK-rutor måste vara ifyllda.

**Beskrivning**

**Testinstruktion**

Hämta ett vilo-EKG, som genererats med EKGfilen Riskrel.EKG inkluderande mV-puls

AK201

1. Verifiera att det går att kalibrera visat rutnät för skalriktighet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Kalibrera bildskärmen
2. Jämför mV-pulsen med visat rutnät
3. Verifiera att rutnätet visas korrekt, dvs att höjden av en cm-ruta = pulshöjden

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att rutnätet visas korrekt oavsett val av förstärkning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK202

1. Jämför avståndet mellan konsekutiva QRS-toppar (1 sek) med visat rutnät
2. Verifiera att rutnätet visas korrekt, dvs att bredden av en cm-ruta = RR-avståndet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att rutnätet visas korrekt oavsett val av hastighet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK203

1. Hämta ett arbetsprov genererat med systemdefinierade trendvärden med mindre än minut-intervall
2. Avvakta 2 minuter med att mata in värden för dessa trender
3. Verifiera att trenderna visar korrekta värden för inmatningstillfällena och inga värden under tidsuppehållet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Upprepa 1. -3. för några egendefinierade trender

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK204

1. Öppna ett vilo-EKG
2. Generera alla befintliga rapporter
3. Verifiera att patient-ID finns på alla rapporter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Öppna ett arbetsprov
2. Generera alla befintliga rapporter
3. Verifiera att patient-ID finns på alla rapporter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK258

1. Verifiera att kommunikationen utförs med standard Ethernet-program

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME59

ME60

1. Öppna ett vilo-EKG
2. Verifiera att det inte går att ändra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att det inte går att spara

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Öppna ett arbets-EKG
2. Verifiera att det inte går att ändra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att det inte går att spara

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME36

1. Verifiera att granskning avseende ME36 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME38

1. Verifiera att granskning avseende ME38 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

M438

1. Verifiera att granskning avseende ME48 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME53

1. Verifiera att granskning avseende ME53 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME55

1. Verifiera att granskning avseende ME55 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME58

1. Verifiera att granskning avseende ME58 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK250

1. Verifiera att granskning avseende ME138 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK251

1. Verifiera att granskning avseende ME140 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK253

1. Verifiera att granskning avseende AK253 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK254

1. Verifiera att granskning avseende ME141 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

AK261

1. Verifiera att skärmen tydligt visar realtids- och rytmEKG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att skärmen tydligt visar typkomplex

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att skärmen tydligt visar trender

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att valt komplex kan visas förstorat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att vald trend kan visas förstorat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

1. Verifiera att det finns användarintyg för AK261

Användarintyg:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME65

1. Verifiera att bruksanvisningen innehåller information om hantering av virusskydd

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

ME67

1. Verifiera att bruksanvisningen innehåller information om att ett EKG ska granskas av läkare innan dianostisk användning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

LK66

1. Verifiera att granskning avseende ME254 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

LK68

1. Verifiera att granskning avseende radering av instans har utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

LK70

1. Verifiera att granskning avseende radering av instans utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

LK71

1. Verifiera att granskning avseende ME257 utförts

Mötesprotokoll:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK |  | Felrapport # |  |

**Avslutande åtgärder**